ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа ультразвуковые АГАТ М

Назначение средства измерений

Счетчики газа ультразвуковые АГАТ М предназначены для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542-2014 в газопроводе низкого давления с приведением измеряемого объёма газа к стандартным условиям по температуре плюс 20 ºС согласно ГОСТ 2939-63.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М основан на поочередном излучении и приеме двумя электроакустическими преобразователями ультразвуковых сигналов и измерении времени их распространения в измерительном участке счетчика по потоку газа и против него. Разность времен распространения по потоку газа и против него используется для преобразования объемного расхода газа в сигнал измерительной информации с последующим вычислением объема газа. Сумма этих времен используется для определения температуры газа в зависимости от скорости ультразвука в газе с последующим приведением объема газа к стандартным условиям по температуре.

Для приведения объема газа при рабочих условиях к стандартным условиям используются теплофизические характеристики и физико-химические параметры газа в соответствии с ГОСТ 8.611-2013 «ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода».

Измерения счетчиками газа ультразвуковыми АГАТ М объёма газа, приведенного к стандартным условиям, выполняются косвенным методом динамических измерений. Метод основан на преобразовании объемного расхода газа преобразователем расхода ультразвуковым в сигнал измерительной информации с автоматическим вычислением объема газа при рабочих условиях и приведении их к стандартным условиям с помощью вычислителя объема.

Счётчики газа ультразвуковые АГАТ М выпускаются  типоразмеров G16; G25.

Счётчики газа ультразвуковые АГАТ М имеют моноблочную конструкцию, и включают в себя преобразователь расхода ультразвуковой с двумя электроакустическими преобразователями, вычислителем объема и автономным источником питания. Внешний вид счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М представлен на рисунке 1.

Преобразователь расхода ультразвуковой состоит из корпуса нижнего и корпуса верхнего, изготовленных из алюминиевого сплава точным литьем под давлением. Внутри преобразователя расхода образован измерительный участок представляющий собой  проточную полость прямоугольного сечения. В оппозитных карманах преобразователя расхода под углом к оси измеряемого потока закреплены два электроакустических преобразователя с герметизированными выводами.

Вычислитель объема имеет в своем составе плату управления и плату индикации с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ).

Корпус вычислителя объема изготовлен из алюминиевого сплава литьем под давлением и закреплен на корпусе нижнем преобразователя расхода. С лицевой стороны в корпус вычислителя объема установлена прозрачная крышка из поликарбоната, защищающая ЖКИ и табличку с маркировкой счётчика. Табличка показана на рисунке 2.

На крышке установлена плата индикации, плата управления, кнопка выбора режимов индикации и технологический разъем. В крышке имеется батарейный отсек с собственной крышкой.

Технологический разъем предназначен для выбора и ввода служебной информации при калибровке и поверке с помощью технологического пульта.

На боковой стороне корпуса вычислителя установлен разъем для передачи по проводной линии информации об объеме израсходованного газа по интерфейсу RS-232, что позволяет интегрировать счетчики в системы автоматического учета газа. Передача информации о потребленном объеме газа осуществляется через контакты разъема интерфейса RS 232 со скоростью передачи не ниже 300 бит/с.

Кнопка выбора режимов индикации позволяет установить точность отображения показаний измеряемого объема и просматривать служебную информацию.

Корпус вычислителя объема на боковой внешней поверхности пломбируется пломбой с клеймом поверителя. Место пломбирования (нанесения знака поверки) показано на рисунке 3.

Крышка батарейного отсека пломбируется пломбой ОТК завода. При этом замена элемента питания возможна без нарушения пломбы с клеймом поверителя. Место пломбирования ОТК показано на рисунке 4.

При выпуске из производства счетчики настроены на абсолютное давление 101,325 кПа и плотность газа 0,673 кг/м3. По заказу, на заводе-изготовителе, счетчики могут быть настроены на абсолютное давление и плотность газа для конкретного региона.

Для эксплуатирующих организаций, в счетчиках предусмотрена возможность, с помощью технологического пульта, корректировать значения плотности газа и абсолютного давления под реальные условия газовой сети.

Питание счетчиков осуществляется от автономного источника питания напряжением U=3,0÷3,6 B, емкостью 14А∙ч (размер D).

| Рисунок 1 – Общий вид счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М | Рисунок 2 – Маркировочная табличка счетчика газа |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – Место пломбирования и нанесения знака поверки | Рисунок 4 – Место пломбирования ОТК |

Программное обеспечение

счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М является встроенным.

Программное обеспечение выполняет функции вычисления объема газа, приведения измеренного объема газа к стандартным условиям, отображения информации на ЖКИ об объеме израсходованного газа, управления дистанционной передачей информации по интерфейсу RS-232.

Программное обеспечение является метрологически значимым. Файл программного обеспечения однократно записывается в постоянную память микроконтроллера счетчика при производстве.

Идентификационные данные программного обеспечения счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М приведены в таблице 1:

Т а б л и ц а 1

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | ПО АГАТ М |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО, | не ниже 1.04 |
| Цифровой идентификатор ПО | AF17 |

Метрологические характеристики счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М нормированы с учетом влияния программного обеспечения.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014 (п.4.3). Конструкция счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию, и обеспечивается ограничением доступа к служебному разъему платы вычислителя путем пломбирования корпуса счетчика и использованием однонаправленного интерфейса RS-232 для передачи информации.

Метрологические и технические характеристики.

Основные метрологические и технические характеристики счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Наименование параметра | Типоразмер АГАТ М |
| --- | --- |
|  | G16 | G25 |
| Максимальный расход Qмакс, м3/ч | 25 | 40 |
| Номинальный расход Qном, м3/ч | 16 | 25 |
| Минимальный расход Qмин, м3/ч | 0,16 | 0,25 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне температур рабочей среды, в диапазоне расходов, %: от Qмин до 0,1Qном от 0,1Qном до Qмакс включительно | ±3,0 ±1,5 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,032 | 0,050 |
| Допускаемая потеря давления при Qmax, Па, не более | 300 |
| Число разрядов индикатора отсчетного устройства | 8 |
| Цена наименьшего разряда индикатора отсчетного устройства для режимов, м3: - эксплуатационный - поверочный | 0,01 0,0001 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха, %, - температура рабочей среды, º С - атмосферное давление, кПа | от - 40 до + 50 до 95 % при 35 °С без конденсации влаги от - 40 до + 50 от 84 до 106,7 |
| Наибольшее избыточное рабочее давление газа, кПа | 5 |
| Параметры информационного канала (внешнее питание RS-232): - напряжение, В - ток, мА - период передачи информации, с | от 5 до 15 от 8 до 10 3,75 |
| Напряжение источника питания, В | от 3,0 до 3,6 |
| Продолжительность работы от одного элемента питания емкостью не менее 14 А•ч, лет, не менее | 10 |
| Маркировка взрывозащищенности | 1ExibIIAT4 X |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Габаритные размеры, мм: высота ширина длина | 308 155 84 |
| Обозначение резьбы входного и выходного штуцеров | G11/4-B |
| Масса, кг, не более | 1,8 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 25 |

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М и в центральную часть титульных листов паспорта и руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Комплектность счетчиков газа ультразвуковых АГАТ М  приведена в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Наименование изделия | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик газа ультразвуковой АГАТ М | АГАТ М | 1 шт. |  |
| Счетчики газа ультразвуковые АГАТ М Паспорт | ГЮНК.407251.004 ПС | 1 экз. |  |
| Счетчики газа ультразвуковые АГАТ М Руководство по эксплуатации | ГЮНК.407251.004 РЭ | 1экз. | Допускается поставлять один экземпляр в эксплуатирующую организацию |
| Инструкция. ГСИ. Счетчики газа ультразвуковые АГАТ М. Методика поверки | МП 0430-13-2016 с изменением № 1 | 1экз. |  |
| Гнездо кабельное Р-1120 4pin |  | 1шт. |  |
| Колпачок штуцера | ГЮНК.725112.001 | 2шт. |  |
| Коробка упаковочная | ГЮНК.323364.005 | 1шт. |  |
| Устройство переходное | ГЮНК.494712.000 | 1 шт. | По дополнительному заказу |
| Фильтр-сетка | ГЮНК.305360.002 | 1 шт. |  |

Поверка

осуществляется по документу МП 0430-13-2016 «Инструкция. ГСИ. Счетчики газа ультразвуковые АГАТ М. Методика поверки» с изменением № 1, утвержденному ФГУП «ВНИИР» 13.07.2017.

Основные средства поверки:

– рабочий эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда по ГОСТ Р 8.618-2014 в диапазоне значений расхода газа, соответствующего диапазону расхода поверяемого счетчика газа ультразвукового АГАТ М, с пределами допускаемой относительной погрешности ± 0,5 %;

– установка поверочная NPL200/350 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 25014-03).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в документ ГЮНК.407251.004 «Счетчики газа ультразвуковые АГАТ М. Паспорт» (раздел «Сведения о поверке»), а также на пломбу в соответствии с рисунком 3.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам газа ультразвуковым АГАТ М

ГОСТ 8.611-2013 ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

ГОСТ Р 8.618-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа

ТУ-4213-017-45737844-16 (ГЮНК.407251.004 ТУ) Счетчики газа ультразвуковые АГАТ М. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество «Газдевайс» (АО «Газдевайс»)

ИНН 5003024552

Адрес: РФ, 142715, Московская обл., Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1

Тел.: (498) 657-8142

Факс: (498) 657-8152

E-mail: secretar@gazdevice.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»)

Адрес: Россия, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»

Тел.:(843) 272-70-62

Факс: (843) 272-00-32

E-mail: office@vniir.org

Web-сайт: www.vniir.org

Аттестат аккредитации № RA.RU.310592 выдан 24.02.2015.

| Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии | С.С.Голубев «_____» _____________ 2017 г. |
| --- | --- |

М.П.