ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа объемные диафрагменные с коррекцией ОМЕГА ЭТ

Назначение средства измерений

Счетчики газа объемные диафрагменные с коррекцией ОМЕГА ЭТ (далее счетчики)  предназначены для измерения израсходованного объема газа  (природного газа по

ГОСТ 5542-2014, сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 и других неагрессивных газов) в газопроводе низкого давления с приведением измеряемого объёма газа к стандартным условиям по температуре +20 ºС по ГОСТ 2939-63.

Описание средства измерений

Счетчик состоит из корпуса, измерительного блока камерного типа и электронного отсчётного устройства. Общий вид счетчика представлен на рисунке 1.

Измерительный блок помещен в штампованный металлический герметичный корпус. На корпусе установлено электронное отсчётное устройство.

Измерительный блок состоит из камер со встроенными газонепроницаемыми мембранами, которые перемещаются за счёт разности давлений газа на входе и выходе счётчика. Возвратно- поступательное движение мембран, с помощью клапанного устройства и кривошипного механизма вращает вал, на котором установлены магниты. Съем сигнала осуществляет магнитоуправляемый датчик, формирующий на выходе электрические импульсы, количество которых прямо пропорционально прошедшему через счетчик объему газа. Измерение температуры газа в рабочих условиях осуществляется размещенным на корпусе или в корпусе счетчика полупроводниковым преобразователем температуры. Электронное отсчетное устройство автоматически вычисляет измеренный объем газа, с приведением к стандартным условиям по температуре +20 °С по ГОСТ 2939-63.

В зависимости от расхода счетчики выпускаются типоразмеров G1,6; G2,5; G4 и имеют следующие исполнения:

1 ОМЕГА ЭТ;

2 ОМЕГА ЭТК;

3 ОМЕГА ЭТ GSM;

4 ОМЕГА ЭТК GSM.

Все исполнения счетчиков имеют радиомодуль 433 МГц.

Счетчики в зависимости от направления прохождения через них газа выпускаются левостороннего и правостороннего исполнения.

Счетчики ОМЕГА ЭТК и ОМЕГА ЭТК GSM снабжены встроенным запорным клапаном.

Электронное отсчетное устройство включает в себя: микроконтроллер, датчик магнитного поля, датчик температуры, жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), радиомодуль 433 МГц, автономный (сменный) литиевый элемент питания. Счетчики ОМЕГА ЭТ GSM и ОМЕГА ЭТК GSM, кроме этого, имеют GSM модуль с SIM картой.

Радиомодули 433 МГц и GSM счетчика предназначены для дистанционной передачи информации об измеренном объеме потребленного газа в газоснабжающую организацию и автоматической выдачи данных в режиме калибровки и поверки, а также для дистанционного перекрывания подачи газа потребителю в случае аварийных ситуаций по команде с диспетчерского пункта учета газа.

В счетчике создана архивная база данных с фиксированием следующих параметров:

- суточные значения объема газа (не менее 180 записей за последние 6 месяцев) - измеренный объем газа, приведенный к стандартным условиям;

-  параметров состояния счетчика (не менее 64 записей о проведенных операциях, приема и передачи данных, изменении настроечных параметров, появлении нештатных ситуаций, состояния клапана).

Отсчетное устройство в ударопрочном пластмассовом корпусе пломбируется пломбой с оттиском знака поверки. Отсчетное устройство имеет табличку с маркировкой счетчика в соответствие с требованиями ГОСТ 26828-86. Табличка показана на рисунке 2. Место пломбирования корпуса отсчетного устройства показано на рисунке 3.

Литиевый элемент питания счетчиков и SIM карта GSM модуля размещены в отдельном батарейном отсеке и закрыты пластмассовой ударопрочной крышкой, которая пломбируется самоклеящейся этикеткой контроля вскрытия или навесной пломбой заводом-изготовителем (рисунок 4), а в процессе эксплуатации - организацией по эксплуатации газового хозяйства, уполномоченной заводом-изготовителем.

| Рисунок 1 – Общий вид счетчика газа | Рисунок 2 – Табличка счетчика газа |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – Место пломбирования |
| Рисунок 4 – Пломбирование крышки батарейного отсека |

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО), установленное в счетчики, выполняет функции измерения объема газа, приведения измеренного объема газа к стандартным условиям по температуре, отображения информации на ЖКИ об объеме израсходованного газа, состояния элемента питания, управления отсечным клапаном, управления дистанционной передачей информации в газоснабжающую организацию и автоматической выдачи данных в режиме калибровки и поверки.

ПО является метрологически значимым. Файл ПО однократно записывается в постоянную память микроконтроллера счетчика при производстве. Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений осуществляется аппаратно, что исключает возможность его несанкционированной настройки и вмешательства, приводящего к искажению результатов измерений. ПО защищено от преднамеренных изменений пломбой предприятия-изготовителя, а так же отсутствием возможности изменения ПО без вскрытия пломбируемой крышки корпуса (только через специальный разъем на плате после вскрытия корпуса).

ПО защищено от вмешательств извне разработкой собственного протокола обмена по интерфейсам радиоканалов 433 МГц и GSM, взаимодействующим с другими программами. Также невозможно исказить значения измеренных данных, хранящихся в памяти счетчика, с помощью команд и данных, вводимых через интерфейс пользователя.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
|  | ОМЕГА ЭТ | ОМЕГА ЭТ GSM | ОМЕГА ЭТК | ОМЕГА ЭТК GSM |
| Идентификационное наименование ПО | omega_et.hex | omega_et_gsm.hex | omega_etс.hex | omega_etс_gsm.hex |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 1.15 | не ниже 1.15 | не ниже 1.15 | не ниже 1.15 |
| Цифровой идентификатор ПО | 6А | 81 | С2 | 73 |

ПО имеет уровень защиты "Высокий" от непреднамеренных и преднамеренных изменений согласно Р 50.2.077 – 2014.

Метрологические и  технические характеристики

Таблица 2

| Наименование параметра | Типоразмер счетчика |
| --- | --- |
|  | G1,6 | G2,5 | G4 |
| Максимальный расход Qмакс, м3/ч | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Номинальный расход Qном, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
| Минимальный расход Qмин, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,040 |
| Порог чувствительности | 0,002 Qном |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне расходов, %: от Qмин до 0,1Qном от 0,1Qном до Qмакс включительно | ± 3,0 ± 1,5 |
| Дополнительная относительная погрешность счетчика, вызванная отклонением температуры измеряемого газа вне диапазона температур от плюс 15 до плюс 25 °С, не должна превышать на каждые 10 °С отклонения от границы диапазона, % | ±0,16 |
| Пределы абсолютной погрешности встроенного термометра в диапазоне температур рабочей среды, °С: от минус 10 до плюс 60 от минус 40 до минус 10 | ±0,5 ±2,0 |
| Наибольшее избыточное рабочее давление газа, кПа, | 5 |
| Падение давления, Па, при Qмакс, не более | 200 |
| Циклический объем, дм3 | 1,2 |
| Емкость отсчетного устройства, м3 | 99999,999 |
| Цена деления отсчетного устройства, м3 | 0,001 (1 дм3) |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | от -40 до +60 |
| Диапазон температуры рабочей среды, °С | от -40 до +60 |
| Напряжение источника питания, В Срок службы источника питания, лет, не менее | от 3,0 до 3,6 10 |
| Параметры информационного радиоканала GSM: полоса рабочих частот, МГц выходная мощность, Вт | 880 - 1880 до 2 |
| Параметры информационного радиоканала 433 МГц: полоса рабочих частот, МГц выходная мощность, дБм (мВт) | 433,05 - 434,79 5 (3,16) |
| Габаритные размеры, мм, не более: - высота - ширина - длина | 188 162 218 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110±0,2 |
| Размеры резьбы входного и выходного штуцеров, | G11/4 - B |
| Масса, кг, не более | 1,95 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |

Таблица 2 (Измененная редакция, изменение № 2)

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель счетчика и на титульный лист паспорта и руководства по

эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Комплектность счетчиков приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Счетчик газа объемный диафрагменный с коррекцией | ОМЕГА ЭТ | 1 шт. |
| Колпачок штуцера | ГЮНК.725112.001 | 2 шт. |
| Коробка | ГЮНК.323229.001 | 1 шт. |
| Фильтр-сетка | ГЮНК.305360.002 | 1 шт. |
| Адаптер | Резьбовой: G1/2, G3/4, G1, под сварку: c усл. прох. 20 | 2 шт. по доп. заказу |
| Паспорт | ГЮНК.407260.013 ПС | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | ГЮНК.407260.013 РЭ | 1 экз. на партию |
| Методика поверки | ГЮНК.407260.013МП с изменением 2 | 1 экз. на партию |

Поверка

осуществляется в соответствии с документом ГЮНК.407260.013МП "ГСИ. Счетчики газа объемные диафрагменные с коррекцией ОМЕГА ЭТ. Методика поверки", с изменением №2, утверждённым ФГУП "ВНИИМС" 03.04.2017 г.

Основные средства поверки:

- рабочий эталон единицы объема газа 1 разряда по ГОСТ Р 8.618-2014 в диапазоне значений расхода газа, соответствующего диапазону расхода поверяемого счетчика газа диафрагменного с коррекцией ОМЕГА ЭТ, с пределами допускаемой относительной погрешности ±0,5 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на паспорт, а также на специальную мастику в соответствии с рисунком 3.

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам газа объемным диафрагменным с коррекцией ОМEГА ЭТ

ГОСТ Р 8.618-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа.

ГОСТ Р 8.915 - 2016"Счетчики  газа  объемные  диафрагменные.  Общие технические требования, методы испытаний и поверки".

ТУ 4213-014-45737844-17 Технические условия "Счетчики газа объемные диафрагменные с коррекцией ОМЕГА ЭТ".

Изготовитель

Акционерное общество “Газдевайс”

ИНН 5003024552

Юридический и почтовый адреса: Российская федерация, 142715, Московская обл., Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1.

тел.: (498) 657-8142, факс: (498) 657-8152

е-mail: secretar@gazdevice.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

# Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

# Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии 						С.С. Голубев

М.п.       "____" _____________ 2017 г.