ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики  газа  объемные  диафрагменные  с  термокорректором  ОМЕГА     (G1,6; G2,5; G4) и ОМЕГА-Т (G1,6; G2,5; G4)

Назначение средства измерений

Счетчики газа объемные диафрагменные с термокорректором ОМЕГА (G1,6; G2,5; G4) и ОМЕГА-Т (G1,6; G2,5; G4) с датчиками импульсов (далее счетчики) предназначены для измерений израсходованного объема газа низкого давления (природного газа по ГОСТ 5542-2014, сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 и других не агрессивных к материалам счетчика газов) с приведением измеряемого объема газа к стандартным  условиям по температуре (плюс 20 °С) по ГОСТ 2939-69 в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40 °С.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчика основан на преобразовании перепада давления газа, проходящего через счетчик, в поступательное движение мембран.

Счетчик состоит из корпуса, измерительного блока камерного типа и механического отсчетного устройства роликового типа.

Газонепроницаемый корпус изготавливается из листовой стали холодной штамповкой. В корпус помещено измерительное устройство. На корпусе установлено отсчетное устройство.

Измерительное устройство состоит из камер со встроенными газонепроницаемыми мембранами, которые перемещаются за счет разности давлений газа на входе и выходе счетчика, с применением специального компенсирующего устройства, которым корректируется объем камер измерительного устройства по температуре. Мембраны изготавливаются из резино-полиэфирной ткани. Возвратно-поступательное движение мембран через кривошипный механизм преобразуется во вращательное движение, которое через приводной вал передается на механическое отсчетное устройство – сумматор барабанного типа.

Первичный барабан сумматора снабжен магнитом, предназначенным для автоматического снятия показаний со счетчика с помощью датчика импульсов.

После первичной поверки счетчика сумматор пломбируется с оттисками заводского клейма и знака поверки.

Счетчики выпускают левостороннего и правостороннего исполнения.

Базовая модификация счетчика выпускается со штуцерами, имеющими резьбу      G11/4-В, по заказу счетчики могут поставляться со штуцерами, имеющими резьбу G1-В;

G¾-В; G½-В, М30х2.

Для подсоединения к централизованной системе учета расхода газа предусмотрена возможность установки на счетчик датчика импульсов, который поставляется по дополнительному заказу для исполнения ОМЕГА-Т. На лицевой стороне отсчетного устройства счетчика имеется гнездо для установки датчика импульсов.

Датчик импульсов представляет собой электронное устройство с магниторезистором для формирования импульсов, в момент прохождения магнитного поля магнита, закрепленного на первичном барабане сумматора. Количество выходных сигналов датчика импульсов пропорционально объему газа, прошедшего через счетчик. После установки в счетчик, датчик импульсов пломбируется в месте подключения организацией по эксплуатации газового хозяйства.

Общий вид счетчика представлен на рисунке 1. Общий вид счетчика с подключенным датчиком импульсов представлен на рис. 2.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 3. Схема пломбировки датчика импульсов представлена на рис. 4.

| Рисунок 1 Общий вид счетчика. | Рисунок 2 Общий вид счетчика с датчиком импульсов |
| --- | --- |
| Рисунок 3 Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки | Рисунок 4 Схема пломбировки датчика импульсов |

Программное обеспечение

отсутствует

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

|  | Типоразмер счетчика |
| --- | --- |
| Наименование параметра | ОМЕГА; ОМЕГА-Т G1,6 | ОМЕГА; ОМЕГА-Т G2,5 | ОМЕГА; ОМЕГА-Т G4 |
| Максимальный расход Qмакс, м3/ч | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Номинальный расход Qном, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
| Минимальный расход Qмин, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объема, приведенного к стандартным условиям по температуре в диапазоне коррекции, в диапазоне расходов, (%): от Qмин до 0,1Qном от 0,1Qном до Qмакс, включительно | ± 3,0 ± 1,5 |
| Дополнительная относительная погрешность измерений, вызванная отклонением температуры измеряемого газа, в диапазоне температур рабочей среды от минус 20 до плюс 40 °С, вне диапазона температур от плюс 15 до плюс 25 °С, на каждые 10 °С отклонения от границ диапазонов температур, %, не более | ± 0,25 |
| Диапазон коррекции по температуре, °С | от -20 до +40 |
| Дополнительная относительная погрешность измерений, вызванная отклонением температуры измеряемого газа на 1 °С, в диапазоне температур рабочей среды от минус 20 до минус 40 °С и от плюс 40 до плюс 50 °С, %, не более | ± 0,45 |
| Максимальное избыточное рабочее давление, кПа | 5 |
| Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па, не более | 200 |
| Циклический объем, дм3 | 1,2 |
| Емкость отсчетного устройства, м3 | 99999,999 |
| Цена деления отсчетного устройства, дм3 | 0,2 |
| Порог чувствительности счетчика, м³/ч, не более | 0,002 Qном |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
| Диапазон температуры рабочей среды, °С | от -40 до +50 |
| *Параметры датчика импульсов: напряжение, В ток потребления, не более, мкА вес одного импульса, м³ | от 2,4 до 3,6 20 0,01 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - высота - ширина - длина | 218 188 163 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110±0,2 |
| Обозначение резьбы входного и выходного штуцеров | G11/4-В, G1-В, G¾-В, G½-В; М30х2 |
| Масса, кг, не более | 1,8 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |
| * Датчик импульсов поставляется по дополнительному заказу. |

Знак утверждения типа

наносится на заводскую маркировочную табличку счетчика и на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность средства измерений

| № пп. | Наименование | Обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cчетчик газа объемный диафрагменный с термокорректором | ОМЕГА (ОМЕГА Т) | 1 шт. |
|  | Колпачок штуцера | По спецификации заказа | 2 шт. |
|  | Коробка | ГЮНК.321311.003-03 | 1 шт. |
|  | Фильтр-сетка | По спецификации заказа | 1 шт. |
|  | Датчик импульсов | ГЮНК.428825.001 | 1 шт. по доп. заказу |
| 6. | Паспорт | ГЮНК.407260.005 ПС | 1 экз. |
|  | Руководство по эксплуатации | ГЮНК.407260.005РЭ | 1 экз. на партию |
|  | Методика поверки | ГЮНК.407260.005 МП с изменением № 2 |  |

Таблица 2

Поверка

осуществляется по документу ГЮНК.407260.005МП «ГСИ.  Счетчики  газа объемные диафрагменные с термокорректором ОМЕГА (G1,6; G2,5; G4) и ОМЕГА-Т (G1,6; G2,5; G4). Методика поверки» с изменением № 2, утвержденному ФГУП "ВНИИМС" 26.04.2018 г.

Основное средство поверки - рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ Р 8.618-2014 с погрешностью не более ±0,5 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на паспорт и на пломбу, установленную на корпус отсчетного устройства в соответствии с рисунком 3.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены  в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам газа объемным диафрагменным с термокорректором ОМЕГА (G1,6; G2,5; G4) и     ОМЕГА-Т (G1,6; G2,5; G4):

ГОСТ Р 8.618-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа.

ГОСТ Р 8.915-2016 Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний.

EN 1359: 1998 + А1: 2006 Счетчики газа диафрагменные.

ТУ 4213-005-45737844-05 Технические условия  «Счетчики газа объемные диафрагменные с термокорректором  ОМЕГА (G1,6; G2,5; G4) и ОМЕГА Т (G1,6; G2,5; G4)».

Изготовитель

Акционерное общество "Газдевайс" (АО "Газдевайс")

ИНН 5003024552

Юридический и почтовый адреса: Российская федерация, 142715, Московская обл., Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1.

тел.: (498) 657-8142, факс: (498) 657-8152

е-mail: secretar@gazdevice.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

# Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

# Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018.

Заместитель

Руководителя Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии 	А.В. Кулешов

М.п.	"____" _____________ 2018 г.