ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией  Газдевайс U-GR

Назначение средства измерений

Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией Газдевайс U-GR (далее счётчики) предназначены для измерения объёма природного газа по ГОСТ 5542-2014 в газопроводе низкого давления, с приведением  измеренного объёма газа к стандартным условиям по температуре согласно ГОСТ 2939-63.

Описание средства измерений

Измерения объёмного расхода и объёма газа, приведенных к стандартным условиям, выполняют косвенным методом динамических измерений, основанном на измерении с помощью ультразвукового преобразователя объёмного расхода и объёма газа при 
рабочих условиях и их приведении к стандартным условиям с помощью устройства обработки сигналов.

Для приведения объёмного расхода и объёма газа при рабочих условиях к стандартным условиям используются теплофизические характеристики и физико-химические параметры газа в соответствии с ГОСТ 8.611-2013 "ГСИ. Расход и количество газа. Методика (Метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода".

В зависимости от расхода газа счетчики выпускаются типоразмеров G4; G6 и имеют следующие исполнения (см. таблицу 1):

Таблица 1

| И с п о л н е н и е | Клапан | GSM | RF |
| --- | --- | --- | --- |
| Газдевайс U-GR | ̶ | ̶ | ̶ |
| Газдевайс U-GR GSM | ̶ | + | ̶ |
| Газдевайс U-GR GSM-RF | ̶ | + | + |
| Газдевайс U-GR V | + | - | - |
| Газдевайс U-GR V GSM | + | + | ̶ |
| Газдевайс U-GR V GSM-RF | + | + | + |

Общий вид счётчика представлен на рисунке 1.

Счётчики имеют моноблочную конструкцию, и состоят из первичного преобразователя, имеющего литой корпус из сплава ЦАМ и образующего измерительный канал с электроакустическими преобразователями (далее ЭП), контрольного блока с платой управления, вычисления и хранения данных, жидкокристалического индикатора (ЖКИ), канала измерения температуры, запорного клапана и автономного источника питания контрольного блока в виде литиевой батареи размера D.

Контрольный блок закрыт пластмассовой панелью с прозрачным окном для считывания показаний с ЖКИ счетчика. На панели, расположены: оптический инфракрасный (ИК) порт и кнопка управления.

Место пломбирования контрольного блока счетчика и нанесения знака поверки показано на рисунке 3.

В правой части корпуса первичного преобразователя располагается коммуникационный модуль, состоящий из: модуля передачи данных по сети GSM, модуля передачи данных по радиоканалу малого радиуса действия на частоте 433 МГц (RF), а также второй литиевой батареи размера D. С целью предохранения коммуникационного модуля от несанкционированного доступа на винте, крепящем модуль, устанавливается пломба. Место пломбирования коммуникационного модуля счетчика показано на рисунке 4.

На лицевой поверхности пластмассовой панели нанесена маркировка счётчика в соответствии с требованиями ГОСТ 26828-86. Маркировка показана на рисунке 2.

Контрольный блок управляет вычислением и хранением данных, выводом данных на ЖКИ, запорным клапаном, оптическим  ИК портом, калибровкой счетчика (через ИК порт), приведением объема газа к стандартным условиям по температуре, взаимодействует с коммуникационным модулем через последовательный интерфейс.

Коммуникационный модуль предназначен для:

дистанционной передачи информации в газоснабжающую организацию об измеренном объеме потребленного газа, измеренном значении температуры газа, состоянии клапана, реквизитов счетчика (тип, серийный номер), функционально-техническом состоянии измерительной части;

передачи команд управления клапаном в контрольный блок счетчика через последовательный интерфейс;

накопления архивных данных;

информационного взаимодействия с сервером информационной системы по каналу GSM/GPRS;

передачи данных и приема команд управления по радиоканалу малого радиуса действия на частоте 433 МГц (RF).

Счетчик имеет архивную базу. Архивные записи формируются один раз в сутки в заданное в настройках счетчика время (отчетный час).

Всего счетчик может хранить до 120-ти суточных архивных записей за последние четыре месяца: измеренный объем газа, приведенный к стандартным условиям, параметры состояния счетчика.

На ЖКИ выводятся следующие параметры:

номер версии метрологически значимой части программного обеспечения (контрольного блока);

контрольная сумма метрологически значимой части программного обеспечения;

состояние клапана;

мгновенный расход, м3/ч;

суммарный объем газа, м3, прошедший через счетчик и приведенный к стандартным условиям по температуре;

идентификационный номер (ID) счетчика;

значение температуры.

низкий уровень заряда батареи контрольного блока;

режим передачи данных.

В зависимости от заказа конфигурации вывода информации через GSM-RF коммуникационные модули могут дистанционно передавать следующие параметры:

заводской (серийный) номер;

суммарный объем газа, м3, прошедший через счетчик и автоматически приведенный к стандартным условиям по температуре в соответствии с ГОСТ 2939-63;

температуру газа, °С;

напряжение встроенного источника питания коммуникационного модуля, В;

время наработки счётчика, ч;

уровень принятого сигнала GSM;

период передачи данных;

состояние отсечного клапана;

состояние счетчика;

номер версии программного обеспечения коммуникационного модуля.

| Рисунок 1 – Общий вид счетчика газа | Рисунок 2 – Табличка счетчика газа |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – Место пломбирования контрольного блока счетчика и нанесения знака поверки | Рисунок 4 - Место пломбирования коммуникационного модуля счетчика |

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) контрольного блока, установленное в счетчики, выполняет функции измерения объема газа, приведения измеренного объема газа к стандартным условиям по температуре, отображения информации на ЖКИ об объеме израсходованного газа, состояния элемента питания контрольного блока, управления дистанционной передачей информации в газоснабжающую организацию.

ПО счетчиков является метрологически значимым. Файл ПО однократно записывается в постоянную память микроконтроллера счетчика при производстве. Преобразование измеряемых величин и обработка измерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и программных средств.

Защита ПО счетчиков имеет программную и физическую защиту от непреднамеренных и преднамеренных изменений.

Идентификация ПО счетчиков осуществляется путем отображения на дисплее счетчика идентификационных данных.

Команды и данные,  введенные через ИК порт и/или через интерфейс связи не оказывают влияния на метрологически значимую часть ПО. Защита ПО осуществляется с помощью специальных средств защиты, разграничением уровней доступа.

Идентификационные данные (признаки) ПО контрольного блока для  всех счётчиков Газдевайс U-GR  всех типоразмеров и модификаций одинаковые и приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | GAZDEVICE U-GR |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 0-1-0-3 |
| Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) | FA3b |

ПО имеет уровень защиты “высокий” от непреднамеренных и преднамеренных изменений согласно Р 50.2.077 – 2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3

| Наименование параметра | Типоразмер счётчика |
| --- | --- |
|  | G4 | G6 |
| Максимальный расход газа Qмакс, м3/ч | 6,0 | 10,0 |
| Номинальный расход газа Qном, м3/ч | 4,0 | 6,0 |
| Минимальный расход газа Qмин, м3/ч | 0,04 | 0,06 |
| Порог чувствительности, л/ч | 4 | 10 |
| Максимальное избыточное рабочее давление газа, кПа | 5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне температур рабочей среды, в диапазоне расходов, %: от Qмин до 0,1Qном от 0,1Qном до Qмакс включительно | ±3,0 ±1,5 |
| Пределы абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от минус 20 до плюс 50°С, °С | ±0,5 |
| Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па, не более | 200 | 300 |
| Ёмкость отчётного устройства, м3 | 99999,9999 |
| Цена наименьшего разряда индикатора при индикации израсходованного объёма газа,м3: | 0,0001 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | от -20 до +50 |
| Диапазон температуры рабочей среды, °С | от -20 до +50 |
| Продолжительность работы от элемента питания, лет, не менее | 10 |
| Напряжение источника питания, В | от 3,0 до 3,6 |
| Параметры информационного радиоканала малого радиуса действия на частоте 433 МГц: полоса рабочих частот, МГц выходная мощность, мВт | от 433,05 до 434,79 10 |
| Параметры информационного радиоканала GSM: полоса рабочих частот, МГц выходная мощность, Вт | от 880 до 1880 до 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: – высота – ширина – длина | 228 110 153 |
| Присоединительные размеры счётчика: - межцентровое расстояние между штуцерами, мм - размеры наружной резьбы входного и выходного штуцеров | 110 G1¼-В |
| Масса (с радиомодулями GSM и RF), кг, не более | 2,2 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками счётчиков по ГОСТ 14254-96, код IP | IP54 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100000 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель счетчиков и на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Комплектность счетчиков приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Счетчик | ГЮНК.407251.005 | 1 шт. |
| Паспорт | ГЮНК.407251.005 ПС | 1 экз. |
| Колпачок штуцера | ГЮНК.725112.001 | 2 шт. |
| Упаковка индивидуальная | ГЮНК. 407925.008 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | ГЮНК.407251.005 РЭ | 1 экз. на партию |
| Методика поверки | МП 208-001-2017 | 1 экз. на партию |
| Фильтр-сетка | ГЮНК.305360.002 | 1 шт. по дополнительному заказу |

Поверка

осуществляется по документу МП 208-001-2017 "ГСИ. Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией Газдевайс U- GR", утверждённому ФГУП "ВНИИМС" 26.01.2017 г.

- рабочий эталон единицы объема газа 1 разряда по ГОСТ Р 8.618-2014 в диапазоне значений расхода газа, соответствующего диапазону расхода поверяемого счетчика газа ультразвукового с коррекцией Газдевайс U-GR, с пределами допускаемой относительной погрешности ±0,5 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на паспорт, а также на специальную мастику в соответствии с рисунком 3.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счётчикам газа ультразвуковым с коррекцией Газдевайс U-GR

ГОСТ Р 8.618-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа

ГОСТ 8.611-2013 ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

ТУ 4213-019-45737844-16 (ГЮНК.407251.005 ТУ) Счетчики  газа ультразвуковые с коррекцией Газдевайс   U-GR. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество “Газдевайс” (АО "Газдевайс")

ИНН 5003024552

Адрес: РФ, 142715, Московская обл., Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1.

Тел.: (498) 657-8142, факс: (498) 657-8152;

E-mail: secretar@gazdevice.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

# Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

# Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013.

| Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии | С.С. Голубев М.п. "____" _____________ 2017 г. |
| --- | --- |